INSTRUKSI KERJA ALAT

CATU DAYA ARUS SEARAH LONG WEI PS-305D

LABORATORIUM TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TIDAR

2021

Nomor Dokumen	: ELAB.UN57.IK.6.4.1

Nomor Revisi	: -

Tanggal Berlaku	: 6 Oktober 2021

Status Dokumen	: Salinan Terkendali

| PENGESAHAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Disiapkan Oleh: | Diperiksa oleh: | Disahkan oleh: |
| Penyelia | Koordinator Divisi Mutu | Kepala Laboratorium |
| Dwi Kurniawan,S.T | Evi Puspitasari, S.T., M.Sc. | Andriyatna Agung K,S.T.,M.Eng. |
| NIP 198711272020121005 | NIK 198508302015105K047 | NIP 198804292019031007 |

|  | INSTRUKSI KERJA CATU DAYA ARUS SEARAH LONG WEI PS-305D | Nomor Dokumen | : ELAB.UN57.IK.6.4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tanggal Berlaku | : 6 Oktober 2021 |
|  |  | Tanggal Revisi | : - |
|  |  | Halaman | : 1 dari 5 |

- TUJUAN

Instruksi kerja ini adalah penuntun untuk teknisi dan pengguna peralatan catu daya arus searah long wei PS-305D dan memberikan informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan, memelihara dan merawat alat dengan benar dan aman

- RUANG LINGKUP

Instruksi Kerja ini meliputi semua prosedur penggunaan, pemeliharaan dan perawatan catu daya arus searah long wei PS-305D di laboratorium Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tidar.

- DEFINISI

Catu daya arus searah merupakan alat untuk mengubah arus listrik bolak balik (alternating current /AC) menjadi arus listrik searah (direct current /DC) yang digunakan sebagai sumber daya peralatan elektronika.

- ACUAN

Buku Manual power supply Long Wei PS-305D

- SPESIFIKASI ALAT

| Nama Alat |  | Catu daya arus searah |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merek |  | Long Wei |  |  |  |  |
| Type |  | PS-305D |  |  |  |  |
| Spesifikasi |  | Tegangan sumber Akurasi tegangan Akurasi arus Efisiensi Spesifikasi pengatur tegangan Load Regulation(10-100%) Line Regulation(200-240VAC) Ripple & Noise(P-P): Spesifikasi pengatur arus Load Regulation(10-100%) Line Regulation(200-240VAC) Ripple & Noise(P-P): Lingkungan operasi: Suhu Kelembaban |  | 200-240V AC,50Hz-60Hz 0.5% 0.5% >85% 50mV 20mV 50mV 20mA 20mA 20mA -10C to + 60C 30%RH to 90% RH |  |  |
|  | INSTRUKSI KERJA CATU DAYA ARUS SEARAH LONG WEI PS-305D |  | Nomor Dokumen |  | : ELAB.UN57.IK.6.4.1 |  |
|  |  |  | Tanggal Berlaku |  | : 6 Oktober 2021 |  |
|  |  |  | Tanggal Revisi |  | : - |  |
|  |  |  | Halaman |  | : 2 dari 5 |  |
| Bagia - bagian |  | Tampak depan Pengatur tegangan (kasar,halus) Terminal output Tombol power Pengatur arus (kasar dan halus) Pengubah fungsi tegangan / arus Penampil tegangan Penampil arus Tampak belakang Kabel listrik AC Terminal Kabel listrik AC |  |  |  |

- PROSEDUR PENGECEKAN ANTARA PERALATAN

  - PERALATAN PENDUKUNG

- Multimeter Analog Sanwa YX360TRF

- Formulir pengecekan antara peralatan catu daya arus searah Long Wei PS-305D (F.6.4.1)

- Resistor 1Ω/2 watt sebagai beban

- Alat tulis kantor

|  | INSTRUKSI KERJA CATU DAYA ARUS SEARAH LONG WEI PS-305D | Nomor Dokumen | : ELAB.UN57. IK.6.4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tanggal Berlaku | : 6 Oktober 2021 |
|  |  | Tanggal Revisi | : - |
|  |  | Halaman | : 3 dari 5 |

  - LANGKAH KERJA

- Siapkan multimeter pada mode pengukuran hambatan (Ohm meter).

- Tombol power catu daya dalam keadaan off.

- Tombol pengubah fungsi tegangan / arus dalam keadaan tidak ditekan/realease (mode sumber tegangan) .

- Kabel listrik AC tidak dalam kondisi terpasang pada terminal kabel catu daya.

- Hubungkan probe hitam ohm meter pada konektor N (netral) terminal kabel listrik ac.

- Hubungkan probe merah ohm meter pada konektor L (line) terminal kabel listrik ac

- Amati apakah ada pergerakan pada jarum ohm meter.

- Apabila terjadi pergerakan (kondisi alat hubung singkat / korsleting) lakukan prosedur isolasi peralatan (ELAB.UN57.PR.6.4.9).

- Apabila tidak ada pergerakan pada jarum ohm meter, hubungkan kabel listrik AC pada terminal kabel listrik AC bagian belakan catu daya.

- Hubungkan kabel listrik AC dengan terminal sumber listrik utama (PLN)

- Tekan tombol power untuk menyalakan catu daya, amati penunjuk arus dan tegangan pada catu daya.

- Pastikan penampil tegangan menunjukan pembacaan 0.000V apabila penampil menunjukan angka lebih besar dari 0.000V, putar pengatur tegangan (baik pengatur kasar maupun pengatur halus) ke kiri hingga menunjukan angka 0.000V.

- Posisikan multimeter pada mode voltmeter.

- Hubungkan probe merah voltmeter pada terminal output positif (+) catu daya.

- Hubungkan probe hitam voltmeter pada terminal output negative (-) catu daya.

- Amati jarum penunjuk voltmeter catat hasil pembacaan pada formulir (ELAB.UN57.FR.6.4.1).

- Apabila ada penyimpangan pada jarum volt meter, catat nilainya sebagai factor koreksi.

- Apabila pembacaan pada voltmeter melebihi 0.5V lakukan prosedur penjadwalan program kalibrasi (ELAB.UN57.PR.6.4.8).

- Putar pengatur tegangan ke kanan hingga mendapatkan nilai 1.000V (satu volt) pada penampil tegangan.

- Ulangi langkah 13,14,dan 15.

- Ubah multimeter pada mode pengukur arus (ampere meter).

- Hubungkan probe hitam ampere meter pada terminal negative (-) catu daya.

- Hubungkan probe merah ampere meter pada salah satu terminal/kaki resistor beban.

- Hubungkan satu terminal/kaki resistor yang lainya dengan terminal positif (+) catu daya.

- Baca nilai yang ditunjukan penampil arus pada catu daya dan catat hasilnya pada formulir (ELAB.UN57.FR.6.4.1).

- Baca nilai arus yang ditunjukan oleh ampere meter dan catat hasilnya pada formulir (ELAB.UN57.FR.6.4.1).

- Catat selisih pembacaan pada formulir (ELAB.UN57.FR.6.4.1).

|  | INSTRUKSI KERJA CATU DAYA ARUS SEARAH LONG WEI PS-305D | Nomor Dokumen | : ELAB.UN57.IK.6.4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tanggal Berlaku | : 6 Oktober 2021 |
|  |  | Tanggal Revisi | : - |
|  |  | Halaman | : 4 dari 5 |

- Masukan nilai 1A pada kolom nilai berdasarkan perhitungan pada formulir (ELAB.UN57.FR.6.4.1).

Nilai didapatkan dari formula berikut:

I=VR

I=1 V1 Ω=1A

- PROSEDUR OPERASIONAL ALAT

  - PERSIAPAN

- Pastikan tombol power dalam keadaan off.

- Hubungkan kabel listrik AC dengan kabel sumber listrik utama (PLN).

- Nyalakan catu daya dengan menekan tombol power.

- Pastikan penampil arus atau tegangan menampilkan 0.000 A dan 0.000V

  - MODE REGULATOR TEGANGAN

- Pastikan tombol pengubah fungsi catu daya pada posisi tidak di tekan (mode tegangan).

- Putar knop pengatur tegangan kasar (coarse) ke kanan secara perlahan.

- Amati penampil tegangan apakah telah sesuai atau mendekati nilai yang di inginkan.

- Apabila penampil tegangan telah sesuai atau mendekati tegangan yang di inginkan, hentikan pemutaran knop.

- Putar knop pengatur tegangan halus (fine) ke kanan atau kiri untuk mendapatkan nilai tegangan dengan ketepatan tinggi.

- Hubungkan beban pada terminal output catu daya dengan menggunakan kabel penghubung (jumper).

- Setelah selesai menggunakan catu daya, putar knop pengatur tegangan kasar dan halus ke kiri hingga menunjukan angka 0.000V pada penampil tegangan.

- Matikan catu daya dengan menekan tombol power.

- Cabut kabel listrik AC dari stop kontak sumber listrik utama (PLN)

  - MODE REGULATOR ARUS

- Pastikan tombol pengubah fungsi catu daya pada posisi di tekan (mode arus).

- Putar knop pengatur arus kasar (coarse) ke kanan secara perlahan.

- Amati penampil arus apakah telah sesuai atau mendekati nilai yang di inginkan.

- Apabila penampil arus telah sesuai atau mendekati tegangan yang di inginkan, hentikan pemutaran knop.

- Putar knop pengatur tegangan halus (fine) ke kanan atau kiri untuk mendapatkan nilai arus dengan ketepatan tinggi.

- Hubungkan beban pada terminal output catu daya dengan menggunakan kabel penghubung (jumper).

|  | INSTRUKSI KERJA CATU DAYA ARUS SEARAH LONG WEI PS-305D | Nomor Dokumen | : ELAB.UN57.IK.6.4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tanggal Berlaku | : 6 Oktober 2021 |
|  |  | Tanggal Revisi | : - |
|  |  | Halaman | : 5 dari 5 |

- Setelah selesai menggunakan catu daya, putar knop pengatur tegangan kasar dan halus ke kiri hingga menunjukan angka 0.000V pada penampil tegangan.

- Matikan catu daya dengan menekan tombol power.

- Cabut kabel listrik AC dari stop kontak sumber listrik utama (PLN)

- PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

- Simpan dan Letakkan Kembali ketempat penyimpanan semula yang tidak lembab

- Bersihkan secara berkala dengan kain microfiber yang kering.

- Catat dan laporkan jika terdapat kerusakan pada alat.

- DOKUMEN PENDUKUNG

- Formulir pengecekan antara peralatan (ELAB.UN57.FR.6.4.1).

- Logbook penggunaan alat (ELAB.UN57.FR.6.4.2).