TUGAS MAGANG PLP

DI LABORATORIUM TERPADU UNDIP GUNA PERCEPATAN KOMPETENSI BIDANG-BIDANG STRATEGIS SESUAI ISU TERKINI

TUGAS PERSYARATAN SUMBER DAYA

Disusun oleh:

Dwi Kurniawan

Magelang

2021

Tugas 5 dan 8:

- Instruksi kerja peralatan dan Pengecekan antara peralatan

Studi kasus di:

| Nama laboratorium | : Laboratorium Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik |
| --- | --- |
| Organisasi Induk | : Universitas Tidar |
| Tempat | : Magelang |
| Jenis Laboratorium | : Laboratorium Penelitian dan Praktikum |
| Personel | : - Ka. Laboratorium - Pranata Laboratorium - Asisten |

INSTRUKSI KERJA ALAT

CATU DAYA ARUS SEARAH LONG WEI PS-305D

LABORATORIUM TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TIDAR

2021

Nomor Dokumen	: IK.6.4.1

Nomor Revisi	: -

Tanggal Berlaku	: 6 Oktober 2021

Status Dokumen	: Salinan Terkendali

| PENGESAHAN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disiapkan Oleh: |  | Diperiksa oleh: |  | Disahkan oleh: |  |  |
| Penyelia |  | Koordinator DIvisi Mutu |  | Kepala Laboratorium |  |  |
| Dwi Kurniawan,S.T |  | Evi Puspitasari, S.T., M.Sc. |  | Andriyatna Agung K,S.T.,M.Eng. |  |  |
| NIP 198711272020121005 |  | NIK 198508302015105K047 |  | NIP 198804292019031007 |  |  |
|  | INSTRUKSI KERJA CATU DAYA ARUS SEARAH LONG WEI PS-305D |  | Nomor Dokumen |  | : IK.6.4.1 |
|  |  |  | Tanggal Berlaku |  | : 6 Oktober 2021 |
|  |  |  | Tanggal Revisi |  | : - |
|  |  |  | Halaman |  | : 1 dari . |

- TUJUAN

Instruksi kerja ini adalah penuntun untuk teknisi dan pengguna peralatan catu daya arus searah long wei PS-305D dan memberikan informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan, memelihara dan merawat alat dengan benar dan aman

- RUANG LINGKUP

Instruksi Kerja ini meliputi semua prosedur penggunaan, pemeliharaan dan perawatan catu daya arus searah long wei PS-305D di laboratorium Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tidar.

- DEFINISI

Catu daya arus searah merupakan alat untuk mengubah arus listrik bolak balik (alternating current /AC) menjadi arus listrik searah (direct current /DC) yang digunakan sebagai sumber daya peralatan elektronika.

- ACUAN

Buku Manual power supply Long Wei PS-305D

- SPESIFIKASI ALAT

| Nama Alat |  | Catu daya arus searah |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merek |  | Long Wei |  |  |  |
| Type |  | PS-305D |  |  |  |
| Spesifikasi |  | Tegangan sumber Akurasi tegangan Akurasi arus Efisiensi Spesifikasi pengatur tegangan Load Regulation(10-100%) Line Regulation(200-240VAC) Ripple & Noise(P-P): Spesifikasi pengatur arus Load Regulation(10-100%) Line Regulation(200-240VAC) Ripple & Noise(P-P): Lingkungan operasi: Suhu Kelembaban Dimensi (mm) |  | 200-240V AC,50Hz-60Hz 0.5% 0.5% >85% 50mV 20mV 50mV 20mA 20mA 20mA -10C to + 60C 30%RH to 90% RH 70 x 160 x 220 |  |
|  | INSTRUKSI KERJA CATU DAYA ARUS SEARAH LONG WEI PS-305D |  | Nomor Dokumen |  | : IK.6.4.1 |
|  |  |  | Tanggal Berlaku |  | : 6 Oktober 2021 |
|  |  |  | Tanggal Revisi |  | : - |
|  |  |  | Halaman |  | : 2 dari . |

| Bagia - bagian | Tampak depan Pengatur tegangan (kasar,halus) Pengatur tegangan (kasar,halus) Terminal output Terminal output Tombol power Tombol power Pengatur arus (kasar dan halus) Pengatur arus (kasar dan halus) Pengubah fungsi tegangan / arus Pengubah fungsi tegangan / arus Penampil tegangan Penampil tegangan Penampil arus Penampil arus Tampak belakang Kabel listrik AC Kabel listrik AC Terminal Kabel listrik AC Terminal Kabel listrik AC |
| --- | --- |

- PROSEDUR PENGECEKAN ANTARA PERALATAN

  - PERALATAN PENDUKUNG

- Multimeter Analog Sanwa YX360TRF

- Formulir pengecekan antara peralatan catu daya arus searah Long Wei PS-305D (F.6.4.1)

- Resistor 1Ω/2 watt sebagai beban

- Alat tulis kantor

|  | INSTRUKSI KERJA CATU DAYA ARUS SEARAH LONG WEI PS-305D | Nomor Dokumen | : IK.6.4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tanggal Berlaku | : 6 Oktober 2021 |
|  |  | Tanggal Revisi | : - |
|  |  | Halaman | : 2 dari . |

  - LANGKAH KERJA

- Siapkan multimeter pada mode pengukuran hambatan (Ohm meter).

- Tombol powe catu daya dalam keadaan off.

- Tombol pengubah fungsi tegangan / arus dalam keadaan tidak ditekan/realease (mode sumber tegangan) .

- Kabel listrik AC tidak dalam kondisi terpasang pada terminal kabel catu daya.

- Hubungkan probe hitam ohm meter pada konektor N (netral) terminal kabel listrik ac.

- Hubungkan probe merah ohm meter pada konektor L (line) terminal kabel listrik ac

- Amati apakah ada pergerakan pada jarum ohm meter.

- Apabila terjadi pergerakan (kondisi alat hubung singkat / korsleting) lakukan prosedur isolasi peralatan (PRM.6.4.9).

- Apabila tidak ada pergerakan pada jarum ohm meter, hubungkan kabel listrik AC pada terminal kabel listrik AC bagian belakan catu daya.

- Hubungkan kabel listrik AC dengan terminal sumber listrik utama (PLN)

- Tekan tombol power untuk menyalakan catu daya, amati penunjuk arus dan tegangan pada catu daya.

- Pastikan penampil tegangan menunjukan pembacaan 0.000V apabila penampil menunjukan angka lebih besar dari 0.000V, putar pengatur tegangan (baik pengatur kasar maupun pengatur halus) ke kiri hingga menunjukan angka 0.000V.

- Posisikan multimeter pada mode voltmeter.

- Hubungkan probe merah voltmeter pada terminal output positif (+) catu daya.

- Hubungkan probe hitam voltmeter pada terminal output negative (-) catu daya.

- Amati jarum penunjuk voltmeter catat hasil pembacaan pada formulir (F.6.4.1).

- Apabila ada penyimpangan pada jarum volt meter, catat nilainya sebagai factor koreksi.

- Apabila pembacaan pada voltmeter melebihi 0.5V lakukan prosedur penjadwalan program kalibrasi (PRM.6.4.8).

- Putar pengatur tegangan ke kanan hingga mendapatkan nilai 1.000V (satu volt) pada penampil tegangan.

- Ulangi langkah 13,14,dan 15.

- Ubah multimeter pada mode pengukur arus (ampere meter).

- Hubungkan probe hitam ampere meter pada terminal negative (-) catu daya.

- Hubungkan probe merah ampere meter pada salah satu terminal/kaki resistor beban.

- Hubungkan satu terminal/kaki resistor yang lainya dengan terminal positif (+) catu daya.

- Baca nilai yang ditunjukan penampil arus pada catu daya dan catat hasilnya pada formulir (F.6.4.1).

- Baca nilai arus yang ditunjukan oleh ampere meter dan catat hasilnya pada formulir (F.6.4.1).

- Catat selisih pembacaan pada formulir (F.6.4.1).

- Masukan nilai 1A pada kolom nilai berdasarkan perhitungan pada formulir (F.6.4.1).

Nilai didapatkan dari formula berikut:

I=VR

I=1 V1 Ω=1A

|  | INSTRUKSI KERJA CATU DAYA ARUS SEARAH LONG WEI PS-305D | Nomor Dokumen | : IK.6.4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tanggal Berlaku | : 6 Oktober 2021 |
|  |  | Tanggal Revisi | : - |
|  |  | Halaman | : 3 dari . |

- PROSEDUR OPERASIONAL ALAT

  - PERSIAPAN

- Pastikan tombol power dalam keadaan off.

- Hubungkan kabel listrik AC dengan kabel sumber listrik utama (PLN).

- Nyalakan catu daya dengan menekan tombol power.

- Pastikan penampil arus atau tegangan menampilkan 0.000 A dan 0.000V

  - MODE REGULATOR TEGANGAN

- Pastikan tombol pengubah fungsi catu daya pada posisi tidak di tekan (mode tegangan).

- Putar knop pengatur tegangan kasar (coarse) ke kanan secara perlahan.

- Amati penampil tegangan apakah telah sesuai atau mendekati nilai yang di inginkan.

- Apabila penampil tegangan telah sesuai atau mendekati tegangan yang di inginkan, hentikan pemutaran knop.

- Putar knop pengatur tegangan halus (fine) ke kanan atau kiri untuk mendapatkan nilai tegangan dengan ketepatan tinggi.

- Hubungkan beban pada terminal output catu daya dengan menggunakan kabel penghubung (jumper).

- Setelah selesai menggunakan catu daya, putar knop pengatur tegangan kasar dan halus ke kiri hingga menunjukan angka 0.000V pada penampil tegangan.

- Matikan catu daya dengan menekan tombol power.

- Cabut kabel listrik AC dari stop kontak sumber listrik utama (PLN)

  - MODE REGULATOR ARUS

- Pastikan tombol pengubah fungsi catu daya pada posisi di tekan (mode arus).

- Putar knop pengatur arus kasar (coarse) ke kanan secara perlahan.

- Amati penampil arus apakah telah sesuai atau mendekati nilai yang di inginkan.

- Apabila penampil arus telah sesuai atau mendekati tegangan yang di inginkan, hentikan pemutaran knop.

- Putar knop pengatur tegangan halus (fine) ke kanan atau kiri untuk mendapatkan nilai arus dengan ketepatan tinggi.

- Hubungkan beban pada terminal output catu daya dengan menggunakan kabel penghubung (jumper).

- Setelah selesai menggunakan catu daya, putar knop pengatur tegangan kasar dan halus ke kiri hingga menunjukan angka 0.000V pada penampil tegangan.

- Matikan catu daya dengan menekan tombol power.

- Cabut kabel listrik AC dari stop kontak sumber listrik utama (PLN)

- PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

- Simpan dan Letakkan Kembali ketempat penyimpanan semula yang tidak lembab

- Bersihkan secara berkala dengan kain microfiber yang kering.

- Catat dan laporkan jika terdapat kerusakan pada alat.

FORMULIR PENGECEKAN ANTARA PERALATAN

| Nomor dokumen | F.6.4.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Alat | Catu Daya Arus Searah | Merek | Long Wei |
| Nomor Alat | 01.LDE.UN57.2020 | Type | PS-305D |

| NO (1) | Tanggal (2) | Waktu (3) | Set Poin 0V |  | Set poin 1 V |  | Arus (A) |  |  |  |  | Teknisi (12) | Paraf (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pengukuran (V) (4) | Selisih (5) | Pengukuran (V) (6) | Selisih (7) | Tampilan (8) | Pengukuran (9) | Perhitungan (10) | Selisih (8 – 9) (10) | Selisih (8 -10) (11) |  |  |

| Penyelia Dwi Kurniawan,S.T NIP.198711272020121005 |  | Kepala Laboratorium Andriyatna Agung K,S.T.,M.Eng. NIP. 198804292019031007 |
| --- | --- | --- |